## 表紙
2016-10-01
例：平成○○年度 保守点検計画書 （放射線治療部門）
設置場所 | 機器名 | 製造業者 | 型名 | 購入時期
ガンマナイフ室 | 定位放射線治療用放射性核種システム | エレクタ株式会社 | ﾚｸｾﾙｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ○○ | 平成○年
SUMPLE

## スケジュール(2) (hidden)
平成27年度 GammaKnife PFX 保守点検プログラム
１） 始業前点検と毎月の点検について
始業前点検
○ レクセル座標と焦点の一致精度
○ ドアインターロックの確認
○ 放射線警告灯の確認
○ アラーム及び緊急警告灯の確認
毎月の点検
ガンマナイフ
○ タイマの安定性（再現性）
○ タイマの直線性
○ タイマの精度
○ タイマの端効果
ガンマプラン
○ 実寸と治療計画装置上のサイズ
○ 時間による線量－照射時間関係評価
○ 相対コリメータ係数評価
２）半年毎と一年毎の点検について（各装置の保守点検項目を参照）
煩雑な測定手順を要し、一連の作業が長時間に渡る点検項目については、休日を利用し実施する。
7:10
7:40
17:00
SUMPLE

## 保守点検項目
平成○○年度 ガンマナイフ 保守点検項目
ガンマナイフの保守点検について
頻度 | 点検項目 | 備考 | 許容誤差
日常 | ○ PPS Focus precision QAテストまたはAPS QAテスト | QAツールを使用 | ±0.5mm
| ○ ドアインターロックの確認 | 制御盤のダイヤルの位置も確認すること | 機能する
| ○ 放射線警告灯の確認(Perfexionのみ） | 照射の状況による警告灯の色を確認する | 機能する
| ○ アラーム及び緊急警告灯の確認 |  | 機能する
毎月 | ○ タイマの安定性（再現性） | 60secの積算線量を10回測定し、その標準偏差で評価する | ±2%
| ○ タイマの直線性 | 線形近似式にて評価する | ±3%
| ○ タイマの精度 | 10分以上の時間設定にて、校正された時計と3回以上測定し比較する | ±4%
| ○ タイマの端効果 | タイマを時間t+t（重複）の指示値をM1、2tの指示値をM2とした時、端効果M0は、M0=M1-M2 | ±3%
半年 | ○ 焦点吸収線量の治療計画装置との比較 | 0.125ccチェンバーを使用し、端効果が無視できるよう時間を置くこと | ±2%
| ○ 焦点吸収線量の前回測定値との比較 |  | ±2%
毎年 | ○ 焦点中心精度測定 | 定期点検時にメーカーと共同で施行し、フィルムをスキャンしておくこと | ±0.5mm
ガンマプラン（治療計画装置）の保守点検について
頻度 | 点検項目 | 方法 | 許容誤差
毎月 | ○ 実寸と治療計画装置上のサイズ | 既知の大きさの物をMRIおよびCT撮影し、LGPにて測定、比較する | ±0.5mm
| ○ 時間による線量－照射時間関係評価 | 1ショットの治療計画を作成し、減衰時間を確認する | ±3%
| ○ 相対コリメータ係数評価 | 計算領域を最小値：0.1にして計算、比較する | ±3%
SUMPLE

## 保守計画、チェック表
平成○○年度 ガンマナイフ 保守点検チェック表
| 装置名 | H27年 | H27年 | H27年 | H27年 | H27年 | H27年 | H27年 | H27年 | H27年 | H28年 | H28年 | H28年
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
メーカー | Leksell Gamma Knife | 7月: 8月14～16日; 1月: 2月12～14日
Leksell Gamma Knife Extend System
Leksell Gamma Knife Plan
ユーザー | LGK 保守点検項目 / QAチェック（毎月）
| ・タイマの安定性（再現性） | 4月: 22日
| ・タイマの直線性 | 4月: 22日
| ・タイマの精度 | 4月: 22日
| ・タイマの端効果 | 4月: 22日
LGK 保守点検項目 / QAチェック（半年毎）
| ・焦点吸収線量の治療計画装置との比較 | 4月: 8月16日; 10月: 2月12～14日
| ・焦点吸収線量の前回測定値との比較 | 4月: 8月16日; 10月: 2月12～14日
LGK 保守点検項目 / QAチェック（毎年）
| ・焦点位置精度測定 | 4月: 8月16日
LGP 保守点検項目 / QAチェック（毎月）
| ・実寸と治療計画装置上のサイズ | 4月: 21日
| ・時間による線量－照射時間関係評価 | 4月: 21日
| ・相対コリメータ係数評価 | 4月: 21日
確認欄 | 実施者
医学物理士
放射線治療品質管理室長
SUMPLE

## 吸収線量測定
ガンマナイフ焦点吸収線量測定ワークシート
測定日 |  | 測定者 |  |  |  |  | 入力セル
計算値
イオンチェンバーデータ
Nc = | - | KDX = | - | NDW = |  | Gy/nC
測定条件
コリメータサイズ： |  | 16mm |  | 電位計型式：
レクセル座標： |  | X,Y,Z=100 |  | 電位計S/N：
チェンバ型式： |  |  |  | レンジ/印加電圧：
チェンバS/N： |  |  |  | 校正時期：
気温 １ |  | ℃ | 気圧 １ |  | kPa
気温 2 |  | ℃ | 気圧 2 |  | kPa
気温 |  | ℃ | 気圧 |  | kPa
| 電荷量(nC/min) |  |  | 電荷量(nC/min)
1 |  |  | 6
2 |  |  | 7
3 |  |  | 8
4 |  |  | 9
5 |  |  | 10
|  |  |  | Mraw |  | nC/min
KTP |  | Kpol | 1 | Ks | 1 | Kelec | 1
M |  | nC/min
D |  | Gy/min | ・・・実測値
LGP |  | Gy/min | ・・・計算値
誤差 |  | ％
…計算値との誤差（許容誤差2.0%）
Note
温度気圧補正係数（KTP）は、
Mrawの補正値Mは、M = Mraw・KTP・Kpol・Ks・Kelec
吸収線量（D）は、D = M・NDW
SUMPLE

## タイマの安定性・再現性
タイマの安定性および再現性
装置 | [8 empty] | 実施日 |  |  |  |  | 入力セル
ファントム | 球形ファントム Φ160mm | [7 empty] | 測定者 |  |  |  |  | 計算値
線量計
電離箱
線種 | Co-60 ガンマ線
測定条件 | タイマを60secに設定し10回測定する．その指示値(nC)の平均値と標準偏差で評価する．
許容値 | 平均値±SDが±2%以内
| 測定回数 | [9 empty] | 平均値 | 標準偏差 | 上限
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 下限
指示値(nC) | [12 empty] | ave.+SD
ave.-SD
[9 empty] | 上限 | 下限 | ave.+SD | ave.-SD
[9 empty] | ave.+2% | ave.-2%
SUMPLE

## タイマの端効果
タイマの端効果
装置 |  |  |  |  | 実施日 |  |  | 入力セル
ファントム | 球形ファントム Φ160mm |  |  |  | 測定者 |  |  | 計算値
線量計
電離箱
線種 | Co-60 ガンマ線
測定条件 | 照射時間t+t（重複）の指示値(nC)をM1，照射時間2tの指示値(nC)をM2とした時，端効果M0は，M0=M1-M2 となる．
許容値 | ±3%
| 指示値(t) | 指示値(t+t) | 平均値 | M1 | M2 | M0 | 誤差
1分
2分
4分
8分
16分 |  | － | － | － | － | － | －
SUMPLE

## タイマの直線性
タイマの直線性
装置 |  |  |  |  | 実施日 |  |  | 入力セル
ファントム | 球形ファントム Φ160mm |  |  |  | 測定者 |  |  | 計算値
線量計
電離箱
線種 | Co-60 ガンマ線
測定条件 | タイマを1 2 4 8 16分に設定し，積算線量（nC）を測定する．
許容値 | ±3% ※計算値に対する指示値(nC)を評価する．
項目 | 時間（分） |  |  |  |  | 変数
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | a | b
指示値
計算値
誤差
SUMPLE